КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ "ГРОЗА-1"

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс измерительный "ГРОЗА-1" используется для диагностики состояния заземляющих устройств, предназначен для измерений с целью определения импульсного сопротивления заземлителей опор ВЛ и отдельно стоящих молниеотводов.

Комплекс является переносным оборудованием, генерирующим импульсы напряжения и тока апериодической формы с заданными амплитудно-временными параметрами и измеряющим амплитудные значения импульсов напряжения и тока. Питание осуществляется или от сети 220В/50 Гц или от встроенной аккумуляторной батареи 12 В. Комплекс функционально состоит из двух составных частей: генератора импульсов напряжения и тока ГИНТ, ГИНТ.000.000.000, (в дальнейшем именуемый – генератор) и измерителя импульсов напряжения ПИК-1, ПИК.1.000.000.000, (в дальнейшем именуемый – измеритель). Генератор предназначен для создания в объекте испытаний импульсов напряжения и тока апериодической формы с заданными амплитудно-временными параметрами. Измеритель предназначен для измерения величин амплитуд импульсов тока.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

.

| Наименование параметра или характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1. Форма генерируемых импульсов напряжения и тока | апериодическая |
| 2. Полярность генерируемых импульсов напряжения | положительная |
| 3. Максимальная амплитуда генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода, В | 1000 ± 200 |
| 4. Длительность фронта генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода (по уровням 0,1-0,9 от амплитуды), мкс | 1,2 ± 0,1 |
| 5. Длительность импульса генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода (по уровню 0,5 от амплитуды), мкс | 50 ± 5 |
| 6. Диапазоны измерений амплитуд импульсов напряжения, В – диапазон 5 – диапазон 50 – диапазон 500 | от 0,5 до 5 от 5 до 50 от 50 до 500 |
| 7. Предел допускаемого значения относительной погрешности измерений амплитуд импульсов напряжения, %, не более | ± 10 |
| **8. Максимальная амплитуда генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания на ВЫХОД U (I) * (1, А | 20 ± 5 |
| **9. Длительность фронта генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания (по уровням 0,1-0,9 от амплитуды), мкс | 8 ± 0,8 |
| **10. Длительность импульса генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания (по уровню 0,5 от амплитуды), мкс | 20 ± 4 |
| 11. Диапазон измерений амплитуды импульсов тока при нагрузке от 1 Ом до 600 Ом, А | от 1 до 25 |
| 12. Предел допускаемого значения относительной погрешности измерений амплитуды импульсов тока, %, не более | ± 10 |
| 13. Потребляемая электрическая мощность, ВА, не более | 40 |
| 14. Габаритные размеры, мм, не более – генератора импульсов напряжения и тока ГИНТ ГИНТ.000.000.000 – измерителя импульсов напряжения ПИК-1 ПИК.1.000.000.000 | 370×350×170 170×90×55 |
| 15. Масса, кг, не более | 10 |

** - режим короткого замыкания – это режим работы комплекса на активную нагрузку с сопротивлением 1 Ом ± 1 %, подключенную к ВЫХОД U (I) * (1.

Условия эксплуатации:

| Наименование внешнего влияющего фактора | Предельное значение внешнего влияющего фактора |
| --- | --- |
|  | Рабочие условия эксплуатации | Предельные условия |
|  |  | Транспортирование | Хранение |
| 1. Температура окружающего воздуха, oC – нижнее значение – верхнее значение | 5 35 | минус 10* 40 | 5 40 |
| 2. Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 при 25 0С | 80 при 25 0С | 80 при 25 0С |
| 3.Атмосферное давление, мм рт. ст. – нижнее значение – верхнее значение | 630 795 | 630 795 | 630 795 |
| 4. Ударная прочность на удары многократного действия – пиковое ударное ускорение, м с-2 – длительность действия ударного ускорения, мс – число ударов, шт. |  | 70 2 4000 |  |
| * Включение комплекса после длительного пребывания его при температуре ниже 5 оC разрешается после предварительной выдержки в течение 4 час при температуре от 5 oC до 35 oС. |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Обозначение | Наименование | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| ГИНТ.000.000.000 | Генератор импульсов напряжения и тока ГИНТ | 1 |
| ГИНТ.100.100.000 | Кабель сетевой | 1 |
| ГИНТ.200.000.000 | Провод подключения | 2 |
| ПИК.1.000.000.000 | Измеритель импульсов напряжения ПИК-1 | 1 |
| ПИК.1.200.000.000 | Кабель измерительный | 1 |
| ГРОЗА.000.000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| ГРОЗА.000.000.000 ПС | Паспорт | 1 |